## Slide 1
IoT Edge Bridge
Processus Métier Complet
Intégration automatique de signes vitaux Legacy → BIHR
Noël Junior Yando Fotso
TS6 Technologies de la Santé · EPHEC Brussels
2026
1 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels
1 / 9

## Slide 2
Scope & Rôles
PÉRIMÈTRE RETENU
Intégration automatique d'une mesure de signes vitaux (SpO₂, FC, PA) émise par un moniteur patient Legacy (RS-232) dans le BIHR, via l'IoT Edge Bridge.
Moniteur Legacy
Émet trames série RS-232
Acteur technique passif
IoT Edge Bridge
Parse, normalise, mappe FHIR
Transmet au portail eHealth
Technicien Biomédical
Supervise via dashboard
Reçoit alertes d'erreurs
Infirmier / Clinicien
Consulte données dans DMI
Bénéficiaire final
Portail eHealth BE
Reçoit FHIR R4 via mTLS
Route vers MetaHub
BIHR / MetaHub
Dossier patient unique
Destination finale
2 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 3
Inputs / Outputs / Dépendances
PROCESS INPUT
Aucun déclencheur humain — processus déclenché automatiquement par la réception d'une trame RS-232 valide du moniteur Legacy.
PROCESS OUTPUT
FHIR Observation → BIHR / MetaHub
FHIR Device → Portail eHealth
Log transmission → Dashboard BM
Alerte push (si anomalie)
HTTP 201 ACK → IoT Edge Bridge
CONNECTEURS & PROTOCOLES
Connecteur | Direction | Protocole | Format
RS-232 Listener | Moniteur → Bridge | Série RS-232 (9600 bps) | ASCII / binaire propriétaire
Device Profile Resolver | Config locale → Bridge | Fichier JSON | Mapping champs ↔ FHIR
INS Resolver | Bridge → Service INS | REST / HL7 FHIR | FHIR R4 JSON
FHIR REST Client | Bridge → Portail eHealth | HTTPS + mTLS | FHIR R4 JSON
Dashboard WebSocket | Bridge → Dashboard BM | WSS (sécurisé) | JSON status event
DÉPENDANCES
Service INS
Table profils appareils
Certificat mTLS (eHealth PKI)
Endpoint FHIR R4
3 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 4
Architecture Métier — Swimlane BPMN
Moniteur
Legacy
IoT Edge
Bridge
Technicien
Biomédical
Portail
eHealth/BIHR
Émission
trame RS-232
Capture &
Parsing brut
Mapping
FHIR R4
Validation &
Enrichissement
?
NON
Transport
HTTPS / mTLS
OUI
Alerte push
Dashboard BM
Publication
BIHR (MetaHub)
Chemin nominal = flèches pleines · Chemin d'erreur = tirets
4 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 5
Step 1 — Émission & Capture RS-232
Acquisition des données
Le moniteur patient (ex. Philips IntelliVue MX700) mesure SpO₂, FC et PA en continu
Émission d'une trame ASCII toutes les 30s sur port RS-232 (protocole propriétaire)
Gateway connectée via adaptateur USB-série certifié (câble null-modem, aucune modification)
Listener RS-232 : écoute continue à 9600 bps, 8N1, buffering immédiat
Horodatage UTC ajouté dès réception (indépendant du timestamp constructeur)
OUTPUTS
Description | Format
Trame RS-232 brute bufférisée | ASCII / binaire
Timestamp UTC acquisition | ISO 8601
Device ID (port série) | String identifiant
Contrainte MDR 2017/745 : aucune modification du firmware ni du câblage interne. La connexion RS-232 est passive (lecture seule).
5 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 6
Steps 2-3-4 — Parsing, Mapping FHIR, Validation
Step 2
Parsing & Normalisation
Sélection profil appareil (Device ID → config JSON)
Décodage propriétaire : extraction champs, conversion unités
Output : objet normalisé {spO2, heartRate, bp_sys, bp_dia, unit, ts}
Step 3
Mapping FHIR R4
Chaque grandeur → ressource FHIR Observation (LOINC codes)
Construction Device (DeviceMetric + UDI)
Résolution patient via service INS (ID chambre → INS belge)
Step 4
Validation & Enrichissement
Cohérence clinique : SpO₂ ∈ [50,100]%, FC ∈ [20,300] bpm
Vérification INS (échec → quarantaine + alerte)
Ajout métadonnées : status=final, effectiveDateTime, performer
→
→
OUTPUT STEP 4
Description | Cible | Format
FHIR Observation validée (×3) | Transport Agent | FHIR R4 JSON
FHIR Device | Transport Agent | FHIR R4 JSON
Alerte si INS non résolu | Technicien BM | JSON push
6 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 7
Steps 5-6 — Transport sécurisé & Publication BIHR
Step 5 — Transport HTTPS / mTLS
Encapsulation FHIR dans POST /fhir/R4/Bundle (transaction atomique)
Authentification mutuelle mTLS avec certificat eHealth PKI belge
En cas d'échec réseau (timeout > 10s) : retry exponentiel ×3
Fallback : file d'attente locale chiffrée (SQLite WAL) + alerte technicien
Step 6 — Publication BIHR & Confirmation
Portail eHealth valide conformité FHIR R4 + identité mTLS
MetaHub indexe ressources dans BIHR (identifié par INS)
Observations accessibles aux cliniciens via DMI (Omnipro)
Retour HTTP 201 Created + IDs FHIR → log + dashboard temps réel
OUTPUT — FIN DE PROCESSUS
Description | Cible | Format
Observations SpO₂ / FC / PA publiées | BIHR | FHIR R4 JSON
Device enregistrée | BIHR (MetaHub) | FHIR R4 JSON
ACK HTTP 201 + IDs FHIR | Gateway logger | HTTP + JSON
Statut succès temps réel | Dashboard BM | JSON WSS event
Hors scope : prescription, facturation INAMI, modification firmware, interprétation clinique
7 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 8
Architecture Fonctionnelle — Vue SI
Objets de gestion · Fonctions métier · Systèmes porteurs
OBJETS DE GESTION
FONCTIONS MÉTIER
SYSTÈMES PORTEURS
Mesure_Legacy
trame RS-232 brute
Signal_Normalisé
champs décodés + unités
Ressource_FHIR
Observation / Device
Statut_Transmission
succès / erreur / retry
Alerte_Anomalie
push technicien BM
F1 · Écoute_RS232
listener continu 9600bps
F2 · Parsing
décodage + conversion
F3 · Mapping_FHIR
LOINC + INS + Device
F4 · Transport_mTLS
POST Bundle FHIR
F5 · Monitoring
dashboard + alertes
Gateway Core
F1 · F2 · F3
(FastAPI / Rust)
Transport Agent
F4 (FHIR client)
Dashboard BM
F5 (WebSocket)
8 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels

## Slide 9
Synthèse
6
Étapes
automatisées
24/7
Fonctionnement
sans intervention
FHIR R4
Standard
d'interopérabilité
mTLS
Sécurité
bout-en-bout
L'IoT Edge Bridge transforme des équipements Legacy isolés en sources de données interopérables au sein de l'écosystème eHealth belge, tout en respectant le cadre réglementaire MDR 2017/745.
Noël Junior Yando Fotso
TS6 Technologies de la Santé · EPHEC Brussels
Merci pour votre attention
9 / 9
IoT Edge Bridge · EPHEC Brussels
9 / 9